PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số       /CV-BVNC ngày 13 tháng 12 năm 2021)

Đơn vị cung cấp chào giá trang thiết bị y tế theo yêu cầu chi tiết về danh mục, số lượng, model mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, cấu hình tính năng kỹ thuật hoặc tương đương:

| TT | Thiết bị y tế | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy X-quang di động kỹ thuật số Model: ULTRA 100HF Hãng sản xuất: Ecoray Xuất xứ: Hàn Quốc (Hoặc tương đương) Cấu hình: - Bóng X Quang: 01 bộ - Bộ chuẩn trực: 01 bộ - Công tắc chụp tay : 01 cái - Trạm làm việc: 01 bộ - Tấm nhận ảnh KTS 14x17 không dây: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Hộp đựng máy: 01 cái - Máy in phim khô: 01 cái - HDSD tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Thông số chung: - Máy X quang di động, xách tay kỹ thuật số, 01 tấm cảm biến KTS - Có thể đặt thiết bị trong hộp xách tay khi vận chuyển - Trọng lượng máy chính 18kg (không bao gồm xe đẩy) - Công suất 5kW (110kV/ 100mA) - Khoảng cách SID có thể điều chỉnh tự động bằng cảm biến siêu âm - Góc chụp được đo bằng máy đo góc (goniometer) - Màn hình LED có thể đảo ngược. - Bóng X-quang (Canon): - Dòng tối đa: 100mA - Công suất tối đa: 5kW - Điểm hội tụ: 1.8mm - Dải điện thế hoạt động trong khoảng từ 40 đến 110 kV - Đơn vị trữ nhiệt trên anode : 28kJ - Tốc độ làm mát anode: 265W - Bộ lọc: 2.8mm Al equivalent - Tủ phát cao tần: - Dãy điện thế: 40-110 kV - Công suất tối đa: 5kW - Dòng tối đa: 25-100 mA - Áp tối đa: 110kV - Khoảng mAs: 0.32- 200mAs - Bảng điều khiển: - Màn hình hiển thị LED, bảng điều khiển phím bấm: Hiển thị thông số kV, mAs, tình trạng sẵn sàng, chờ, báo lỗi. - Điều chỉnh thông số kV, mAs - Hiển thị bộ nhớ lưu trữ 128 APR - Tấm cảm biển phẳng (14x17 inch) - Loại cảm biến: a-Si TFT with photodiode - Loại vật liệu: CsI:Tl - Độ phân giải: Min. 3.5 lp/mm - Vùng ảnh: khoảng 35.8 cm x 43.0 cm (tương đương 14 x 17 inch) - Số điểm ảnh hiệu dụng: 2560 x 3072 pixels - Kích thước điểm ảnh: 140µm - Chuyển đổi A/D: 16 bit - Thời gian nhận ảnh: 3 giây - Bộ chuẩn tia: - SID tự động bởi sóng cảm biến siêu âm - Tối đa 40cm x 40cm tại 100cm SID - Đèn LED ≥130Lux - Điểm laze: bước sóng tối đa 650nm; năng lượng quang học < 1mV - Xe đẩy: - Kích thước khi gập lại: 432 x 413 x 1298(H) mm - Kích thước khi mở để hoạt động: 798 x 659 x 1980 (H) mm - Trạm làm việc: Thiết bị có phần cứng cấu hình tối thiểu - Máy tính: Core i5 trở lên, Ổ cứng: 256GB; RAM: 4GB, CD-R/W phục vụ cho việc cài đặt, nâng cấp hệ thống và lưu trữ dữ liệu hình ảnh; - Hình ảnh lưu trên CDs bằng phần mềm này trên mọi PC, Màn hình 14 inch, Bàn phím và chuột Phần mềm - Nhận và tìm kiếm hình ảnh từ tấm nhận ảnh - Lưu trữ và quản lý dữ liệu hình ảnh - Thực hiện hình ảnh chất lượng cao bằng cách áp dụng thuật toán xử lý hình ảnh HS8. - Chỉnh sửa hình ảnh bằng nhiều công cụ khác nhau - Xuất hình ảnh bằng cách sử dụng nhiều phương tiện truyền thông - Kiểm tra điều kiện tấm nhận và thay đổi cài đặt - Tìm kiếm trạng thái hệ thống - Hỗ trợ DICOM 3.0 và hình ảnh truyền đến máy chủ PACS - Máy in phim khô: Model: Drypix 6000 Nhãn hiệu: Drypix Smart Hãng sản xuất: Fujifilm – Nhật Bản Xuất xứ: Trung Quốc Bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Khay đựng phim: 02 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 01 bộ |
| 2 | Máy đo SPO2 cá nhân Model: YK - 83C Hãng sản xuất: Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd" Xuất xứ: Trung Quốc (Hoặc tương đương) Cấu hình: 01 Máy chính kèm 02 Pin Thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo lường: 70~99% - Độ chính xác: 70%~99%: ±2digits; - Hiệu suất thấp nhất: PI=0.4%, SpO2=70%, PR=30bpm - Màn hình: OLED | 20 cái |
| 4 | Máy huyết áp điện tử Model: HEM 8712 Xuất xứ: Omron - Nhật Bản Xuất xứ: Việt Nam (Hoặc tương đương) Cấu hình: Máy đo huyết áp HEM 8712 kèm phụ kiện tiêu chuẩn Mô tả: - Đo bắp tay - Sử dụng công nghệ IntelliSense cho ra kết quả chính xác | 05 cái |
| 5 | Máy điện tim 6 kênh Model: BCM-600 Hãng sản xuất: Bionics Xuất xứ: Hàn Quốc (Hoặc tương đương) Cấu hình và phụ kiện: - Máy chính với màn hình LCD màu: 01 cái - Cáp điện tim loại 10 điện cực: 01 cái - Điện cực ngực: 06 cái - Điện cực chi: 04 cái - Máy in lắp kèm: 01 cái - Giấy in: 01 cuộn - Pin sạc đi kèm: 01 cái - Gel điện tim 250 ml: 01 lọ - Dây nguồn: 01 cái - Dây tiếp đất: 01 cái - Xe đẩy máy (TQ/VN): 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Màn hình: + Màn hình TFT LCD màu 7 inch + Độ phân dải: 800 x 480 pixels + Vết tín hiệu: tối đa 12 + Số của vết tín hiệu: có thể lựa chọn từ 1 đến 4 kênh + Tốc độ quét: 12,5/25/55 mm/s + Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tín hiệu điện tim (ECG): + Đạo trình: 12 đạo trình + Tốc độ quét : 12,5/25/55 mm/s + Hệ số ( Độ nhậy ): 5/10/20 mm/mV + Bộ lọc thông: 0,05 đến 100 Hz + Dải HR: 20 đến 300 bpm + Độ chính xác HR: ± 2 bpm + Có phân tích Đoạn ST + Phát hiện loạn nhịp - Máy in: + Phương pháp: in nhiệt + Số kênh: 6 (tối đa) + Chiều rộng giấy: 104 mm + Tốc độ in: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s + Độ phân giải: 8 dots/mm + Loại: tích hợp - Pin: + Kiểu: Pin sạc Li-on 11,1 V, 4.400 mAh + Thời gian hoạt động: tối đa 4 giờ - Nguồn điện yêu cầu: + Nguồn điện: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,2 A + Công suất: 50 VA (tối đa) - Trở kháng vào: > 20 MΩ - Dải tần đáp ứng: 0,05 – 100 Hz - Lọc số: Lọc nguồn điện, lọc trôi đường nền, Lọc nhiễu cơ | 01 cái |
| 6 | Nhiệt kế điện tử Model: FR1MF1 Hãng sản xuất: Microlife Xuất xứ: Thuỵ Sỹ (Hoặc tương đương) Cấu hình: - Nhiệt kế điện tử kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán - Cho kết quả chính xác trong 1s - Đo được nhiệt độ môi trường, vật thể - Bộ nhớ 30 lần kèm theo - Tầm đo rộng từ 0-100 độ C - Chuyển đổi giữa độ C – F - Sai số +- 0,2 độ C - Tầm đo: Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F) - Vật thể: 0.0°C –100.0°C(32°F – 212°F) - Nhiệt độ hoạt động: Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C(60.8°F –104°F) - Vật thể: 5.0°C – 40.0°C(32.0°F –104.0°F) | 05 cái |
| 7 | Bóng bóp Ambu Hãng sản xuất: Buben Xuất xứ: Đài Loan (Hoặc tương đương) | 01 cái |
| 8 | Đèn nội khí quản Xuất xứ: Pakistan (Hoặc tương đương) - Bộ đặt nội khí quản 3 đến 5 lưỡi cong các cỡ, dùng cho người lớn hoặc trẻ em, có kèm đèn soi. | 01 bộ |
| 10 | Xe tiêm Hãng sản xuất: HTX Cơ khí Hồng Hà Xuất xứ: Việt Nam (hoặc tương đương) Xe đẩy tiêm 2 tầng kèm xô đựng chất thải | 01 cái |
| 21 | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Model: BA200 Hãng sản xuất: Biosystems S.A., Spain Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Hoặc tương đương) Cấu hình: - Máy xét nghiệm sinh hoá tự động không bao gồm khối điện giải: 01 cái - Máy in Laser LBP2900: 1 cái - Ổ Lioa (00345): 1 cái - Giấy in vi tính A4 (5gr/hộp): 0.20 Hộp - Bộ máy tính: 1 Bộ - Bộ lưu điện: 01 bộ - Hệ thống lọc nước: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: + Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) (5x40ml+5x10ml) BIO/TBN 12531: 0.20 Hộp + Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) (5x40ml+5x10ml) BIO/TBN 12533: 0.20 Hộp + Glucose (10x50ml) Biosystem/Tây Ban Nha 12503: 0.10 Hộp + Cholesterol (10x50ml) BIO/TBN 12505: 0.10 Hộp + Biochemistry Control Serum (Human) level I (5x5ml) (18042) BIO/TBN: 0.20 Hộp + Biochemistry Control Serum (Human) Level II (5x5ml) (18043) BIO/TBN: 0.20 Hộp + Calibrator serum (human) (5x5ml) 18044 Biosystems /Tây Ban nha: 0.20 Hộp + Concentrated washing solution so BA 400 (500 ml) (AC16434) Bio/TBN: 1 Hộp Thông số kỹ thuật: - Máy chính - Tốc độ: ≥ 200 xét nghiệm /giờ - Phương pháp phân tích, tối thiểu gồm: đo màu, đo độ đục - Bộ phận xử lý mẫu: - Khả năng chứa của rotor ≥ 88 vị trí - Có tối đa ≥ 88 vị trí mẫu - Có thể sử dụng ống mẫu đường kính ống từ ≤ 12 mm đến ≥ 16 mm - Có thể sử dụng ống dành cho bệnh nhi đường kính ≥ 13 mm - Thể tích hút mẫu: - Tối thiểu: ≤ 2 µl - Tối đa: ≤ 40 µl - Tỷ lệ pha loãng từ 1:1 đến ≤ 1:200 - Có khả năng nhận dạng mã vạch, nhận biết mức của bệnh phẩm, nhận biết cục máu đông, nhận biết va chạm. - Bộ phận xử lý hóa chất: - Có khoang làm mát hóa chất - Nhiệt độ ngăn làm mát từ 6°C đến 11°C hoặc tốt hơn - Có chức năng đọc mã vạch hóa chất - Thể tích hóa chất R1 từ ≤ 90 µl đến ≤ 300 µl - Thể tích hóa chất R2 từ ≤ 10 µl đến ≤ 100 µl - Bộ phận phản ứng: - Thể tích phản ứng: - Tối thiểu ≤ 180 µl - Tối đa ≤ 440 µl - Số lượng giếng phản ứng ≥ 120 giếng - Số lượng que khuấy ≥ 1 - Hệ thống rửa cuvette ≥ 7 bước bao gồm cả sấy - Hệ thống quang học: - Nguồn sáng sử dụng đèn LED hoặc tương đương - Bước sóng: sử dụng ≥ 8 bước sóng - Dải đo: ≤ 0 đến ≥ 3 A - Lượng nước tiêu thụ ≤ 10 lít/giờ - Máy tính - CPU: Intel®Core i3 hoặc tốt hơn - RAM: ≥ 4 GB - Ổ cứng : ≥ 450 GB - Màn hình : ≥ 17 inch - Bàn phím; Chuột : 01 bộ - Máy in - Máy in Laser đen trắng - Tốc độ: ≥ 12 trang/phút, - Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi - Khổ giấy : A4 - Bộ lưu điện - Chủng loại: Online - Công suất: ≥ 2 KVA - Bộ lọc nước: Công suất: ≥ 20 lít | 01 cái |
| 22 | Máy ly tâm Model: Z 207A Hãng sản xuất: Hermle Xuất xứ: Đức (Hoặc tương đương) Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Rotor góc 8 x 15ml: 01 cái - Dây nguồn : 01 cái - Catalogue thiết bị: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Dung tích tối đa: 8 ống x 15ml đáy tròn hoặc 4 ống x Falcon 15ml - Tốc độ li tâm: tối đa 6800 vòng/phút - Thang điều chỉnh tốc độ: 200 – 6800 vòng/phút, bước tăng 10 vòng/phút. - Lực li tâm: 4445 xg - Điều khiển bằng vi xử lý điện tử, hiển thị bằng màn hình LCD tốc độ cài đặt và tốc độ thực / thời gian chạy. - Kích thước (R x C x S): 280 x 240 x 350 mm - Công suất: ≥ 15W - Nguồn điện: 230V, 50Hz - Tự phát hiện chế độ không cân bằng và tự động ngắt - Hệ thống làm mát bằng dòng khí - Độ ồn: < 60 dBA ở tốc độ tối đa | 01 cái |
| 23 | Tủ an toàn toàn sinh học cấp 2 (tủ đơn) Model: 11231BBC86 Hãng: Biobase Sản xuất tại: Trung Quốc (Hoặc tương đương) Cung cấp bao gồm: + Thân tủ chính + Đèn huỳnh quang + Đèn UV + Chân để tủ có bánh xe Thông số kỹ thuật: - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 - Theo tiêu chuẩn chất lượng EN 12469; NSF 49 - Sử dụng kỹ thuật lọc HEPA cho hiệu quả lọc đến 99,999% các hạt có kích thước 0,3 microns. Với kỹ thuật này bảo vệ tối ưu cho người thao tác, sản phẩm và bảo vệ môi trường. - Nguyên lý làm việc: dòng khí luân chuyển trong buồng làm việc với 70% khí được tái luân chuyển qua lọc và 30% thải bỏ ra ngoài. - Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý. - Màn hình LCD hiển thị thông số làm việc phía trước tủ. - Kích thước tủ: 700 x 680 x 1850mm - Kích thước buồng thao tác (WxDxH): 680 x 600 x 1230 mm - Chiều cao cửa an toàn: ≤ 200 mm - Chiều cao cửa mở tối đa: 400 mm - Tốc độ hút vào: 0.53 m/s ± 0.025 - Tốc độ thổi xuống: 0.33 m/s ± 0.025 - Độ ồn: nhỏ hơn 58 dB khi khởi động hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn EN 12469 - Hệ thống chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. Cường độ sáng lớn hơn 1000 Lux. - Cấu trúc bằng thép sơn phủ epoxy, bàn thao tác bằng thép không rỉ (304) - Thân tủ làm bằng thép cuộn nguyên tấm không có góc cạnh thuận tiện cho việc lau chùi, vệ sinh chống nhiễm khuẩn - Cửa phía trước làm bằng kính dày 5 mm, chân đạp (Foot Switch) - Đèn UV chỉ hoạt động khi cửa kính phía trước đóng hoàn toàn đồng thời quạt và đèn huỳnh quang ngưng hoạt động. - Bên thân tủ có 02 ổ cắm điện có nắp đậy chống vô nước. - Chân tủ chính hãng có bánh xe dễ dàng di chuyển hoặc cố định. - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | 01 cái |
| 24 | Thùng vận chuyển mẫu bệnh phẩm 20L Hãng sản xuất: Song Long (Hoặc tương đương) - Chất liệu: Nhựa PP 100% - Thiết kế 2 lớp cách nhiệt, bảo quản và vận chuyện mẫu bệnh phẩm. - Dung tích: 20 Lít - Có tay cầm, khoá chốt, nắp đậy kín. | 02 cái |